| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Генеральный директор ЗАО «Радио и Микроэлектроника» _______________________Е.В. Букреев _______ ________________ _____________ | Руководитель ГЦИ СИ СНИИМ Зам. директора ФГУП «СНИИМ» __________________В.И. Евграфов ______ ________________ ____________ |

Счетчики электрической энергии однофазные статические

РиМ 189.01

РиМ 189.02

РиМ 189.03

РиМ 189.04

# Методика поверки ВНКЛ.411152.042 ДИ

Новосибирск

Настоящая методика поверки распространяется на счетчики электрической энергии однофазные статические  РиМ 189.01, РиМ 189.02, РиМ 189.03,  РиМ 189.04 (далее – счетчики) и устанавливает методику их  первичной и периодической поверки. Методика соответствует требованиям ГОСТ 8.584-2004.

Межповерочный интервал счетчиков 		16 лет.

- Операции поверки

  - При проведении поверки счетчиков должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

При получении отрицательных результатов при проведении любой операции поверка прекращается.

Таблица 1

| Наименование операции | Номер пункта методики | Наименование эталонных и вспомогательных средств поверки |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр | 6.1 |  |
| * Испытание изоляции счетчика напряжением переменного тока | 6.2 | Универсальная пробойная установка УПУ-1М: испытательное напряжение до 10 кВ, погрешность установки напряжения не более 10 % |
| Опробование счетчика: идентификация ПО; проверка правильности работы оптических испытательных выходов; проверка интерфейса PLC; проверка интерфейса RF; проверка часов реального времени счетчиков (ЧРВ); проверка устройства коммутации нагрузки (УКН). | 6.3 | Установка УППУ-МЭ3.1. Номинальное напряжение 57,7/220 / 380 В, ток 0,001 – 100 А, класс точности 0,05. Персональный компьютер. Программа Crowd_Pk.exe. Модем технологический РМ056.01-01 ВНКЛ.426487.012-01 (только для испытаний по пп. 3а, 3в, 3д, 3е). Конвертор USB-RF РиМ 043.01 ВНКЛ.426487.031 (далее – USB-RF) (в составе терминала мобильного РиМ 099.01, только для испытаний по п. 3г). |
| Проверка стартового тока | 6.4 | Установка УППУ-МЭ3.1. Персональный компьютер. Программа Crowd_Pk.exe. Модем технологический РМ056.01-01 ВНКЛ.426487.012-01 Секундомер СО Спр-2Б. |
| Проверка отсутствия самохода | 6.5 | Установка УППУ-МЭ3.1. Персональный компьютер. Программа Crowd_Pk.exe. Модем технологический РМ056.01-01 ВНКЛ.426487.012-01 Секундомер СО Спр-2Б. |
| Определение погрешности при измерении энергии | 6.6 | Установка УППУ-МЭ3.1. |
| Определение погрешности при измерении мощности | 6.7 | Установка УППУ-МЭ3.1. Персональный компьютер. Программа Crowd_Pk.exe. Модем технологический РМ056.01-01 ВНКЛ.426487.012-01 |
| Определение погрешности при измерении тока | 6.8 | Установка УППУ-МЭ3.1. Персональный компьютер. Программа Crowd_Pk.exe. Модем технологический РМ056.01-01 ВНКЛ.426487.012-01 |
| Определение погрешности при измерении напряжения | 6.9 | Установка УППУ-МЭ3.1. Персональный компьютер. Программа Crowd_Pk.exe. Модем технологический РМ056.01-01 ВНКЛ.426487.012-01 |
| Определение погрешности при измерении частоты сети | 6.10 | Установка УППУ-МЭ3.1. Персональный компьютер. Программа Crowd_Pk.exe. Модем технологический РМ056.01-01 ВНКЛ.426487.012-01 |
| Проверка точности при измерении максимальной средней мощности на программ-мируемом интервале Ринт, максимальной средней мощности на расчетный день и час Ррдч | 6.11; 6.12 | Не используются |
| Проверка точности при измерении показателя качества электроэнергии | 6.13 | Не используются |

Примечание – * допускается проводить до поверки. При предъявлении протокола испытаний повторные испытания по этой позиции не проводятся.

  - Допускается проведение поверки счетчиков с применением эталонных средств измерений  и вспомогательных средств поверки, не указанных в таблице 1, но обеспечивающих контроль метрологических характеристик поверяемых счетчиков с требуемой точностью.

- Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей, изучившие эксплуатационную документацию счетчиков, руководство по эксплуатации на модем технологический РМ 056.01-01, терминал мобильный РиМ 099.01. К работе должны допускаться поверители, имеющие группу по электробезопасности не ниже 3.

- Требование безопасности

  - Помещение для проведения поверки и размещения поверочного оборудования должно соответствовать правилам техники безопасности и производственной санитарии.

  - При проведении поверки должны соблюдаться Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – Госэнергонадзор, М, 2007, ГОСТ 12.3.019-80.

- Условия поверки

  - Поверка должна осуществляться на поверенном оборудовании и с применением средств измерений, имеющих действующее клеймо поверки.

  - Условия поверки должны соответствовать требованиям 8.5 ГОСТ Р 52322-2005.

  - На первичную поверку должны предъявляться счетчики, принятые отделом технического контроля предприятия-изготовителя или уполномоченными на то представителями организации, проводившей ремонт.

- Подготовка к поверке

  - Перед проведением поверки необходимо подготовить к работе терминал мобильный 
РиМ 099.01 (далее – МТ)  (выполняет администратор сети или лицо, ответственное за подготовку оборудования). Порядок работы описан в приложении В.

  - Подготовить к работе поверочную установку в соответствии с требованиями ее эксплуатационных документов.

- Проведение поверки счетчика

  - Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие счетчика  следующим требованиям:

- в паспорте счетчика  должна стоять отметка о приемке  ОТК;

- поверхности корпуса не должны иметь механических повреждений;

- корпус не должен иметь трещин;

- надписи и обозначения на шильдике должны быть четкими и ясными;

- провода не должны иметь повреждений, кроме технологических проколов изоляции на расстоянии не более 10 мм от конца провода.

  - Проверка  изоляции

Испытательное напряжение переменного тока 4 кВ должно быть приложено в течение 1 минуты между фазным и нулевым проводами счетчика, а также проводом выхода размыкателя  (только для  РиМ 189.02, РиМ 189.04), соединенными вместе, и «землей».

В качестве «земли» используется специально наложенная на корпус счетчика фольга, касающаяся всех доступных частей корпуса счетчика (включая антенну) и присоединенная к плоской проводящей поверхности, на которой установлен счетчик.

Результат испытания считается положительным, если во время испытания не было искрения, пробивного разряда или пробоя.

  - Опробование счетчика

Для проведения опробования и проверки требований точности, стартового тока и отсутствия самохода счетчик подключают к  поверочной установке в соответствии со схемами подключения (см. рисунки Б.1, Б.4, Б.6) и эксплуатационной документацией на поверочную установку.

Органы управления поверочной установки устанавливают в соответствии с руководством по эксплуатации на поверочную установку.

Прогрев проводят в течение 5 минут при номинальном напряжении и базовом токе, при 
коэффициенте мощности, равном 0,5.

Счетчики  имеют два оптических  испытательных выхода, которые используются для проведения испытаний в соответствии с перечнем видов энергий,  измеряемых счетчиками:

- активной энергии - ТМА (импорт и экспорт, с 1 по 4 квадрант);

- реактивной энергии прямого направления  - ТМР (индуктивная,  1 и 3 квадрант);

- реактивной энергии обратного направления  - ТМР (емкостная, 2 и 4 квадрант).

Расположение квадрантов соответствует геометрическому представлению С1 по 
ГОСТ Р 52425-2005.

Характеристики испытательных выходов соответствуют 5.11 ГОСТ Р 52320-2005.

    - Идентификация  программного обеспечения

Идентификацию метрологически значимой части ПО счетчиков проводят путем считывания данных по интерфейсу PLC при помощи модема технологического РМ 056.01-01 ВНКЛ.426487.012-01 (далее - МТРМ).

Идентификацию ПО проводят в последовательности:

Включить МТ (см. приложение В).

Провести считывание данных со счетчика по интерфейсу PLC при помощи МТРМ (см. рисунок Б.7).

Результат проверки считают положительным, если идентификационный номер метрологически значимой части ПО для счетчиков

РиМ 189.01, РиМ 189.03 				20614,

РиМ 189.02, РиМ 189.04 				20934.

    - Опробование и проверку работоспособности счетчика, оптических испытательных выходов,  интерфейса PLC, интерфейса RF проводят во время прогрева счетчика или при определении погрешности по п. 6 таблицы 1 при базовом токе, номинальных значениях напряжения, частоты.

      - Опробование и проверка работы оптических испытательных выходов  заключается в установлении факта их работоспособности – наличия оптического выходного сигнала ТМА и ТМР, принимаемого фотосчитывающим устройством и регистрируемого соответствующими устройствами поверочной установки.

Схема расположения оптических испытательных выходов счетчиков приведена в приложении Г.

      - Опробование счетного механизма, интерфейса PLC и ЧРВ счетчика заключается  в проверке правильности считывания  информации со счетчика  при помощи МТРМ с использованием программы Crowd_Pk.exe.

Порядок работы с программой Crowd_Pk.exe  приведен в приложении В.

Результат проверки считают положительным, если:

- в рабочем окне МТ  отображаются  тип и показания счетчика. При опросе счетчиков 
РиМ 189.03, РиМ 189.04  тип отображается как 189.01, РиМ 189.02 соответственно;

- при последовательных считываниях данных со счетчика текущее время ЧРВ счетчика в соответствующем поле рабочего окна программы Crowd_Pk.exe изменяется синхронно с показаниями часов компьютера.

      - Опробование УКН заключается  в проверке правильности выполнения коммутации УКН  при управлении  по интерфейсу PLC при помощи МТРМ с использованием программы Crowd_Pk.exe. При проведении опробования УКН допускается использовать USB-RF.

Проверку выполняют при номинальном напряжении, при токе от 0,1 Iб до Iб, и коэффициенте мощности, равном 1.

Порядок работы с программой Crowd_Pk.exe при считывании данных со счетчиков при помощи МТРМ и управлении УКН, критерии годности  описаны в приложении В.

      - Опробование интерфейса RF заключается в регистрации факта считывания  информации со счетчика при помощи USB-RF, с использованием МТ и установленной программы Crowd_Pk.exe. При проведении опробования необходимо обеспечить расстояние от места расположения счетчика  до USB-RF (100 ± 5) м.

Порядок работы при приеме информации и критерии годности описаны в приложении В.

  - Проверка стартового тока

Проверку стартового тока  проводят при номинальном напряжении в  последовательности:

- установить испытательный ток в соответствии с таблицей 3. Испытание проводят при коэффициенте мощности cos φ=1 при измерении активной энергии, и при sin φ=1 при измерении реактивной энергии;

- считать данные со счетчика при помощи МТРМ и МТ.

Таблица 3

| Iисп, при измерении энергии , А | Значение текущей мощности при измерении энергии , Вт / вар, не менее |
| --- | --- |
| Активной | Реактивной | Активной | Реактивной |
| 0,020 | 0,025 | 4,0 | 5,0 |

Результат проверки считают положительным, если  значение мощности (активной или реактивной) в рабочем окне программы соответствует приведенному в таблице 3.

  - Проверка отсутствия самохода

Проверку отсутствия самохода проводят при приложении напряжения, равного 115 % номинального значения, при отсутствии тока в цепи тока.

Проверку проводят в последовательности:

- подать испытательное напряжение;

- по истечении времени испытания, приведенного в таблице 4,  провести считывание данных со счетчика при помощи МТРМ и МТ.

Таблица 4

| Тип счетчика | Время испытания, с | Значение текущей мощности, Вт /вар |
| --- | --- | --- |
|  |  | Активной | Реактивной |
| РиМ 189.01, РиМ 189.03 | 10 | 0 | 0 |
| РиМ 189.02, РиМ 189.04 | 10 | 0 | 0 |

Результат испытания считают положительным, если значение мощности (активной и реактивной)  в рабочем окне программы равны 0.

  - Определение погрешностей  счетчика при измерении энергии (активной и реактивной)

Определение погрешностей  счетчика при измерении энергии (активной и реактивной) проводят по методике, приведенной в руководстве по эксплуатации на поверочную установку.

    - Определение основной относительной погрешности счетчиков проводят при номинальном напряжении  в режимах, указанных в таблице  5 при измерении активной энергии и в таблице 6 при измерении реактивной энергии.

Погрешность поверяемого счетчика определяют по индикаторному устройству поверочной установки.

Таблица 5

| Ток, от Iб | cos φ | Квадрант | Пределы допускаемой основной погрешности, при измерении активной энергии, % | Угол φ , ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 1 | 1 | 1,50 | 0 |
| 0,10 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| I макс | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 0,10 | 0,5 инд | 1 | 1,50 | 60 |
| 0,20 | 0,5 инд | 1 | 1,00 | 60 |
| 1,00 | 0,5 инд | 1 | 1,00 | 60 |
| I макс | 0,5 инд | 1 | 1,00 | 60 |
| 0,10 | 0,8 емк | 4 | 1,50 | 323 |
| 0,20 | 0,8 емк | 4 | 1,00 | 323 |
| 1,00 | 0,8 емк | 4 | 1,00 | 323 |
| I макс | 0,8 емк | 4 | 1,00 | 323 |

Таблица 6

| Ток, от Iб | sin φ | Квадрант | Пределы допускаемой основной погрешности, при измерении реактивной энергии, % | Угол φ , ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 1 | 1 | 2,50 | 90 |
| 0,10 | 1 | 1 | 2,00 | 90 |
| 1,00 | 1 | 1 | 2,00 | 90 |
| I макс | 1 | 1 | 2,00 | 90 |
| 0,10 | 0,5 инд | 1 | 2,50 | 30 |
| 0,20 | 0,5 инд | 1 | 2,00 | 30 |
| 1,00 | 0,5 инд | 1 | 2,00 | 30 |
| I макс | 0,5 инд | 1 | 2,00 | 30 |
| 0,10 | 0,5 емк | 2 | 2,50 | 150 |
| 0,20 | 0,5 емк | 2 | 2,00 | 150 |
| I макс | 0,5 емк | 2 | 2,00 | 150 |
| 0,20 | 0,25 инд | 1 | 2,50 | 14 |
| I макс | 0,25 инд | 1 | 2,50 | 14 |
| 0,20 | 0,25 емк | 2 | 2,50 | 166 |
| I макс | 0,25 емк | 2 | 2,50 | 166 |
| 0,05 | -1 | 3 | 2,50 | 270 |
| 0,10 | -1 | 3 | 2,00 | 270 |
| 0,20 | -0,5 инд | 3 | 2,00 | 210 |
| 0,20 | -0,5 емк | 4 | 2,00 | 330 |

    - Определение дополнительной погрешности счетчиков, вызываемой изменением напряжения в установленном рабочем диапазоне проводят при базовом токе в режимах, приведенных в таблице 7 при измерении активной энергии и в таблице 8 при измерении реактивной энергии.

Погрешность поверяемого счетчика определяют по индикаторному устройству поверочной установки.

Таблица 7

| Напряжение от U ном | cos φ | Пределы дополнительной погрешности при измерении активной энергии, % | Угол φ , ° |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,90 | 1 | 0,7 | 0 |
| 1,10 | 1 | 0,7 | 0 |
| 0,90 | 0,5 инд | 1,0 | 60 |
| 1,10 | 0,5 инд | 1,0 | 60 |

Таблица 8

| Напряжение от Uном | sin φ | Пределы дополнительной погрешности при измерении реактивной энергии, % | Угол φ , ° |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,90 | 1 | 1,0 | 90 |
| 1,10 | 1 | 1,0 | 90 |
| 0,90 | 0,5 инд | 1,5 | 30 |
| 1,10 | 0,5 инд | 1,5 | 30 |

Результаты проверки погрешностей счетчика при измерении энергии считают положительными, если полученные значения погрешностей соответствуют  требованиям, приведенным в таблицах 5, 6, 7, 8.

  - Определение погрешности при измерении активной и реактивной мощности с периодом интегрирования 1 с

    - Определение погрешности при измерении активной мощности с периодом интегрирования 1 с проводят при номинальном напряжении, базовом токе и коэффициенте мощности cosφ=1.

Проверку проводят в последовательности:

- подать на счетчик номинальное напряжение;

- подать базовый ток;

- определить значение допускаемой основной погрешности при измерении активной мощности  по формуле

δр = 100 х (Рисп – Робр)/Робр,					(1)

где δр - расчетное значение допускаемой основной погрешности при измерении активной мощности, %;

Робр - текущее значение активной  мощности с периодом  интегрирования 1 с, определенной по показаниям поверочной установки;

Рисп - текущее значение активной  мощности с периодом интегрирования 1 с, определенное по показаниям поверяемого счетчика. Рисп определяют по данным в соответствующем окне программы Crowd_Pk.exe (см. приложение В).

Результат испытаний считают положительным, если расчетное значение δр не превышает 
±1 %.

    - Определение погрешности при измерении реактивной мощности с периодом интегрирования 1 с проводят при номинальном напряжении, базовом токе и sinφ=1.

Проверку проводят в последовательности:

- подать на счетчик номинальное напряжение;

- подать базовый ток;

- определить значение допускаемой основной погрешности при измерении реактивной мощности  по формуле

δQ = 100 х (Qисп – Qобр)/Qобр,					(2)

где δQ - расчетное значение допускаемой основной погрешности при измерении реактивной мощности, %;

Qобр - текущее значение реактивной  мощности с периодом  интегрирования 1 с, определенной по показаниям поверочной установки;

Qисп - текущее значение реактивной  мощности с периодом интегрирования 1 с, определенное по показаниям поверяемого счетчика. Qисп определяют по данным в соответствующем окне программы Crowd_Pk.exe (см. приложение В).

Результат испытаний считают положительным, если расчетное значение δQ не превышает 
±2 %.

  - Проверка точности при измерении среднеквадратических значений тока

Проверку точности при измерении среднеквадратических значений тока проводят  при номинальном напряжении в режимах, приведенных в таблице 9. Показания счетчиков считывают  по интерфейсу PLC при помощи МТРМ.

Проверку проводят в последовательности:

- подать номинальное напряжение;

- подать ток в соответствии с режимами таблицы  9;

- определить значение допускаемой основной погрешности при измерении среднеквадратических значений тока  по формуле

δI  = 100 х (I исп– I обр) / I обр, 			(3)

где 	δI  –значение допускаемой основной относительной погрешности при  измерении среднеквадратических значений тока %;

Iобр – текущее значение тока, А, определенное по показаниям поверочной установки;

Iисп – текущее значение тока, А, определенное по показаниям поверяемого счетчика.  Iисп определяют по данным в рабочем окне программы Crowd_pk.exe.

Таблица 9

| Ток, от I б | cos φ | Предел допускаемой относительной погрешности, % | Угол φ , ° |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1 | 0,5 | 0 |

  - Проверка точности при измерении напряжения

Проверку точности при измерении среднеквадратических значений напряжения  проводят  при номинальном токе в режиме, приведенном в таблице 10. Показания счетчиков считывают  по интерфейсу PLC при помощи МТРМ.

Проверку проводят в последовательности:

- подать номинальное напряжение;

- подать номинальный ток;

- определить значение допускаемой основной погрешности при измерении среднеквадратических значений напряжения  по формуле

δU  = 100 х (U исп– U обр) / U обр, 			(4)

где 	δU  –значение допускаемой основной относительной погрешности при измерении среднеквадратических значений напряжения %;

Uобр – текущее значение напряжения, В, определенное по показаниям поверочной установки;

Uисп – текущее значение напряжения, В, определенное по показаниям поверяемого счетчика. Uисп определяют по данным в рабочем окне программы Crowd_pk.exe.

Таблица 10

| Напряжение, от U ном | cos φ | Предел допускаемой относительной погрешности, % | Угол φ , ° |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1 | 0,5 | 0 |

  - Проверка точности при измерении частоты сети

Проверку точности при измерении частоты сети проводят  при номинальном токе и напряжении, коэффициенте мощности, равном 1. Показания счетчиков считывают  по интерфейсу PLC при помощи МТРМ.

Проверку проводят в последовательности:

- подать на счетчик номинальное напряжение, задать номинальное значение тока и частоты питающей сети. Допускается проводить  проверку при значениях частоты, соответствующих рабочему диапазону частот;

- определить значение допускаемой основной погрешности при измерении частоты   по формуле

Δf  = (f исп– f обр), 			(4)

где 	Δf  –значение допускаемой абсолютной   погрешности при измерении частоты;

fобр – текущее значение частоты, Гц, определенное по показаниям поверочной установки или по показаниям частотомера;

fисп – текущее значение частоты, Гц, определенное по показаниям поверяемого счетчика. 
f исп определяют по данным в рабочем окне программы Crowd_pk.exe.

Результат  проверки считают положительным, если Δf   не превышает 0,03 Гц.

  - Проверка точности при измерении средней активной мощности на программируемом интервале  (Ринт).

При положительных результатах идентификации метрологически значимой части ПО и проверки точности при измерении текущей активной мощности  дается заключение о соответствии счетчиков  требованиям к точности при измерении Ринт.

  - Проверка точности при измерении максимальной средней мощности на расчетный день и час (далее  - РДЧ) (Ррдч).

При положительных результатах идентификации метрологически значимой части ПО и проверки точности при измерении текущей активной мощности  дается заключение о соответствии счетчиков требованиям к точности при измерении Ррдч.

  - Проверка точности при измерении показателя качества электроэнергии (ПКЭ)

При положительных результатах идентификации метрологически значимой части ПО и  проверки точности при измерении среднеквадратических значений напряжения и частоты сети   дается заключение о соответствии счетчиков требованиям к точности при измерении ПКЭ.

- Оформление результатов поверки

  - Результаты поверки счетчика заносят в протокол. Форма протокола  поверки счетчика дана в приложении А.

  - Положительные результаты первичной поверки оформляют записью в соответствующем разделе паспорта счетчика и нанесением оттиска поверительного клейма. Счетчик  пломбируют с оттиском поверительного клейма в установленном месте в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1

  - Положительные результаты периодической поверки счетчика оформляют свидетельством о поверке, гасят клеймо предыдущей поверки и пломбируют счетчик  с оттиском поверительного клейма на установленном месте в соответствии с рисунком 1.

ВНИМАНИЕ!  Пломбу на счетчик следует навешивать только с использованием проволоки пломбировочной, изготовленной из нержавеющей стали (например, проволоки 
12Х18Н10Т-ТС ГОСТ 18143-72 или аналогичной).

  - При отрицательных результатах поверки оформляют извещение о непригодности. Клеймо и свидетельство предыдущей поверки гасят.

Технический директор ЗАО «Радио и Микроэлектроника»

С.П. Порватов

Гл. контролер  ЗАО «Радио и Микроэлектроника»

А.Ф. Уточкина

#### Приложение А
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКА РиМ 189._____

Счетчик РиМ 189.___№ ____________      Класс точности ________ Год выпуска _____________

Дата предыдущей поверки: ________________________

Вид поверки  (ненужное зачеркнуть) Первичная / Периодическая /Внеочередная

Поверочная установка _______________________ № ______________,

свидетельство о поверке установки № ________ от _______20_____ ,  срок действия до ______20   г. образцовый  счетчик (энергомонитор)   _____________ № ________,

предназначена для поверки счетчиков класса точности ________ при соотношении основных относительных погрешностей эталонного и поверяемого счетчиков, не превышающем ________

Частотомер (при необходимости)  ______________________________________

Модем технологический РМ 056.01-01 ВНКЛ.426487.012-01 № ______________,

свидетельство о поверке № ________ от ___________20_____ ,  срок действия до ______20     г

- Внешний осмотр__________________________________________________________________

- Проверка изоляции _______________________________________

- Опробование

Идентификация ПО_____________

PLC __________________

ЧРВ __________________

RF ____________________

УКН ___________________ (только для РиМ 189.02, РиМ 189.04)

- Проверка отсутствия самохода ____________________________________________________

- Проверка стартового тока  ______________________________________________________

Внимание! Проверку счетчиков РиМ 189.01, РиМ 189.03 проводят при максимальном токе 100 А, счетчиков РиМ 189.02, РиМ 189.04 при максимальном токе 80 А.

- Определение основной погрешности при  измерении активной энергии номинальном напряжении 220 В

Таблица А.1

| Значение тока, А/ Минимальное число импульсов испытательного выхода поверяемого счетчика | Коэффициент мощности | Угол φ, º | Измеренное значение погрешности, % | Пределы допускаемой основной погрешности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 / 4 имп | 1 | 0 |  | ± 1,5 |
| 0,50 / 4 имп | 1 | 0 |  | ± 1,0 |
| 5,00 / 8 имп | 1 | 0 |  | ± 1,0 |
| Imax / 40 имп | 1 | 0 |  | ± 1,0 |
| 0,50 / 4 имп | 0,5 (инд) | 60 |  | ± 1,5 |
| 1,00 / 4 имп | 0,5 (инд) | 60 |  | ± 1,0 |
| 5,00 / 8 имп | 0,5 (инд) | 60 |  | ± 1,0 |
| Imax / 40 имп | 0,5 (инд) | 60 |  | ± 1,0 |
| 0,50 / 4 имп | 0,8 (емк) | 323 |  | ± 1,5 |
| 1,00 / 4 имп | 0,8 (емк) | 323 |  | ± 1,0 |
| 5,00 / 8 имп | 0,8 (емк) | 323 |  | ± 1,0 |
| Imax / 40 имп | 0,8 (емк) | 323 |  | ± 1,0 |

Примечание – Для счетчиков РиМ 189.01, РиМ 189.03 Imax=100 А;

для счетчиков РиМ 189.02, РиМ 189.04 Imax=80 А,

- Определение дополнительной  погрешности при измерении активной энергии  при  базовом токе 5 А

Таблица А.2

| Напряжение, В | Коэффици-ент мощности | Угол φ, º | Измеренное значение погрешности, % | Изменение погрешности, % | Пределы изменения погрешности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | 1,0 | 0 |  |  | ± 0,7 |
| 242 |  | 0 |  |  | ± 0,7 |
| 198 | 0,5 (инд) | 60 |  |  | ± 1,0 |
| 242 |  | 60 |  |  | ± 1,0 |

- Определение основной погрешности при измерении активной мощности при  номинальном напряжении 220 В и токе 5 А

Таблица А.3

| Угол φ, º | Показания счетчика в окне программы, кВт | Показания энергомонитора (образцового счетчика), кВт | Расчетное значение погрешности, % | Пределы допускаемой основной погрешности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | ± 1,0 |

- Определение погрешности при  измерении среднеквадратических значений тока при  номинальном напряжении  220 В

Таблица А.4

| Угол φ, º | Показания счетчика в окне программы, А | Показания энергомонитора (амперметра), А | Расчетное значение погрешности, % | Пределы допускаемой основной погрешности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | ± 0,5 |

- Определение погрешности при  измерении среднеквадратических значении напряжения  при   номинальном токе 5 А

Таблица А.5

| Угол φ, º | Показания счетчика в окне программы, В | Показания энергомонитора (вольтметра), В | Расчетное значение погрешности, % | Пределы допускаемой основной погрешности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | ± 0,5 |

- Определение погрешности при  измерении частоты сети   при   номинальном токе 5 А, номинальном напряжении 220 В, коэффициенте мощности, равном 1

Таблица А.6

| Угол φ, º | Показания счетчика в окне программы, Гц | Показания энергомонитора (частотомера), Гц | Расчетное значение погрешности, Гц | Пределы допускаемой погрешности, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | ± 0,03 |

- Проверка точности при измерении  Ринт

При положительных результатах идентификации ПО и проверки точности при измерении текущей активной энергии и мощности  дается заключение о соответствии счетчика требованиям к точности при измерении Ринт.

Заключение: ____________________________

- Проверка точности при измерении Ррдч

При положительных результатах идентификации ПО и проверки точности при измерении текущей активной энергии мощности  дается заключение о соответствии счетчика требованиям к точности при измерении максимальной средней мощности на РДЧ.

Заключение _____________________________

- Проверка точности при измерении ПКЭ

При положительных результатах идентификации ПО и проверки точности при измерении среднеквадратических значений тока и частоты сети  дается заключение о соответствии счетчика требованиям к точности при измерении ПКЭ.

Заключение ______________________________

ВНИМАНИЕ! Испытания по 15, 16, 17 только для счетчиков РиМ 189.01, РиМ 189.02

- Определение основной погрешности при  измерении реактивной энергии при номинальном напряжении 220 В

Таблица А.6

| Значение тока, А/ Минимальное число импульсов испытательного выхода поверяемого счетчика | sin φ | Угол φ , °/ квадрант | Измеренное значение погрешности, % | Пределы допускаемой основной погрешности, при измерении реактивной энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 / 4 имп | 1 | 90 / | 1 |  | 2,50 |
| 0,50 / 4 имп | 1 | 90/ | 1 |  | 2,00 |
| 5,00 / 8 имп | 1 | 90/ | 1 |  | 2,00 |
| Imax / 40 имп | 1 | 90/ | 1 |  | 2,00 |
| 0,50 / 4 имп | 0,5 инд | 30/ | 1 |  | 2,50 |
| 1,00 / 4 имп | 0,5 инд | 30/ | 1 |  | 2,00 |
| 5,00/ 8 имп | 0,5 инд | 30/ | 1 |  | 2,00 |
| Imax / 40 имп | 0,5 инд | 30/ | 1 |  | 2,00 |
| 0,50 / 4 имп | 0,5 емк | 150/ | 2 |  | 2,50 |
| 1,00 / 4 имп | 0,5 емк | 150/ | 2 |  | 2,00 |
| Imax / 40 имп | 0,5 емк | 150/ | 2 |  | 2,00 |
| 1,00 / 4 имп | 0,25 инд | 14/ | 1 |  | 2,50 |
| Imax / 40 имп | 0,25 инд | 14/ | 1 |  | 2,50 |
| 1,00 / 4 имп | 0,25 емк | 166/ | 2 |  | 2,50 |
| Imax / 40 имп | 0,25 емк | 166/ | 2 |  | 2,50 |
| 0,25/ 4 имп | -1 | 270/ | 3 |  | 2,50 |
| 0,50 / 4 имп | -1 | 270/ | 3 |  | 2,00 |
| 1,00 / 4 имп | -0,5 инд | 210/ | 3 |  | 2,00 |
| 1,00 / 4 имп | -0,5 емк | 330/ | 4 |  | 2,00 |

Примечание – Для счетчиков РиМ 189.01 Imax=100 А; для счетчиков РиМ 189.02 Imax=80 А,

- Определение дополнительной  погрешности при измерении реактивной энергии  при  базовом токе 5 А

Таблица А.7

| Напряжение, В | sin φ | Угол φ , °/ квадрант | Измеренное значение погрешности, % | Изменение погрешности, % | Пределы изменения погрешности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | 1,0 | 90/ | 1 |  |  | ± 1,0 |
| 242 |  | 90/ | 1 |  |  | ± 1,0 |
| 198 | 0,5 (инд) | 30/ | 1 |  |  | ± 1,5 |
| 242 |  | 30/ | 1 |  |  | ± 1,5 |

- Определение основной погрешности при измерении реактивной мощности при  номинальном напряжении 220 В и токе 5 А

Таблица А.8

| Угол φ, º | Показания счетчика в окне программы, квар | Показания энергомонитора (образцового счетчика), квар | Расчетное значение погрешности, % | Пределы допускаемой основной погрешности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 |  |  |  | ± 2,0 |

Заключение______________________________________________________________________

Дата поверки________________________________________________________

Поверку провел_________________________________________________

#### Приложение Б
(обязательное)
Схемы включения при поверке

РиМ 189.02, РиМ 189.04			РиМ 189.01, РиМ 189.03

Рисунок Б.1 – Схемы включения счетчиков  при проведении опробования, при проверке погрешностей при измерении энергии, мощности, напряжения, тока,  частоты

Примечание – Для счетчиков РиМ 189.02, РиМ 189.04 допускается использовать схему, приведенную на  рисунке  Б.2

Внимание! При подключении счетчиков  к поверочной установке следует руководствоваться схемами, приведенными на рисунке Б.3 для счетчиков РиМ 189.02, РиМ 189.04 или Б.3а  для счетчиков РиМ 189.01, РиМ 189.03.

Рисунок Б.2 – Схема включения счетчиков РиМ 189.02, РиМ 189.04 при проведении опробования (кроме опробования УКН), при проверке погрешностей при измерении энергии, мощности, напряжения, тока,  частоты

Внимание! При подключении счетчиков  к поверочной установке следует руководствоваться схемой, приведенной на рисунке Б.3а

Рисунок Б.3				Рисунок Б.3а

ПР1-ПРN - гальваническая развязка по сети U (220 В), коэффициент преобразования 1: 1,
 класс не ниже 0,2.

Рисунок Б.4 – Схема подключения счетчиков РиМ 189.02, РиМ 189.04 групповым способом при проверке опробования, при проверке погрешностей при измерении энергии, мощности, напряжения, тока,  частоты

Примечание - Допускается использовать схему, приведенную на  рисунке  Б.5 (кроме опробования УКН)

Рисунок Б.5 - Схема включения счетчиков РиМ 189.02, РиМ 189.04  при проведении опробования (кроме проверки УКН), при проверке погрешностей при измерении энергии, мощности, напряжения, тока,  частоты

Рисунок Б.6 – Схема подключения счетчиков РиМ 189.01, РиМ 189.03 групповым способом при проведении опробования, при проверке погрешностей при измерении энергии, мощности, напряжения, тока,  частоты

Внимание! При проведении проверок между МТРМ  и проверяемым счетчиком не должно быть развязывающих трансформаторов.

Допускается проводить проверки  групповым способом при подключении по рисунку Б.5, Б.6, количество одновременно проверяемых счетчиков  не более 6.

Рисунок Б.7 – Схема подключения МТРМ к поверяемому счетчику при проведении опробования (идентификации ПО, проверке интерфейса PLC, ЧРВ, УКН), при  считывании показаний счетчика при проверке точности при измерении  текущей мощности (активной и реактивной), среднеквадратических значений тока, напряжения, частоты.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное)
Порядок работы с программой Crowd_Pk.exe  при идентификации ПО, опробовании 
интерфейсов PLC, RF, ЧРВ, УКН и определении текущей активной и реактивной мощности с периодом интегрирования 1 с, тока, напряжения, частоты

Программа «Crowd_Pk.exe» предназначена для занесения служебной информации в счетчик перед установкой их у потребителя, а также для проведения опробования интерфейсов PLC, RF.

Для поверки счетчика требуется мобильный терминал (далее – МТ) производства 
ЗАО «Радио и Микроэлектроника».

Для опробования интерфейса PLC требуется модем технологический РМ 056.01-01 
ВНКЛ. 426487.012-01 (далее - МТРМ).

Для опробования интерфейса RF требуется конвертор USB-RF РиМ 043.01 ВНКЛ.426487.031 (далее – USB-RF).

Программа может работать в нескольких режимах работы, каждому режиму соответствует определенная кнопка:

Для опробования интерфейса PLC при помощи МТРМ используется кнопка «Режим совместимости».

Для опробования интерфейса RF используется кнопка «Радиомодем».

Другие кнопки для опробования не используются.

Подготовка оборудования

- подключить МТРМ к COM порту МТ;

- подключить USB-RF к любому USB – порту МТ;

- подключить МТРМ к поверяемому счетчику согласно схеме рисунка Б.7;

- включить МТ (согласно РЭ на МТ);

- подать на счетчик и на МТРМ номинальное напряжение, убедиться в работоспособности МТРМ по появлению символов на дисплее;

- на рабочем столе дисплея МТ запустить программу «Crowd_Pk.exe», в отобразившемся рабочем окне программы «Программирование устройств через RFPLC» нажать кнопку «Режим совместимости», в поле «Порт» выбрать № COM порта, в поле «Частотный канал» выбрать номер частотного канала 1. Все остальные настройки оставить без изменения.

- Опробование интерфейса PLC проводится в последовательности:

-нажать кнопку «Установить связь» при успешном установлении связи в правом верхнем углу отобразится символ круга зеленого цвета, в случае неудачного установления связи символ круга красного цвета, в этом случае следует проверить работоспособность МТРМ и правильность выбора COM порта;

- ввести в полях «Номер цели» и «Номер ретранслятора» заводской номер поверяемого счетчика, в поле «Индекс ретрансляции» установить «0»;

- ввести в поле «Пароль» пароль счетчика, при выпуске из производства пароль – пустой;

ВНИМАНИЕ! Если пароль не известен, то следует обратиться в компанию, предоставившую счетчик на поверку.

- нажать кнопку «Прочитать» на панели «Инфо», закладки «РиМ»;

В полях «Тип», «Номер» должен отобразиться тип и заводской номер поверяемого счетчика.

Результат опробования считают положительным, если считанный номер и тип соответствует типу и заводскому номеру счетчика.

- Идентификация ПО проводится в последовательности.

В рабочем окне программы «Crowd_Pk.exe»:

- выбрать закладку «189»,

- нажать кнопку «Дополнительные»,

- нажать кнопку «Прочитать» на панели «Цифровой идентификатор ПО», при этом в поле отобразится число.

Результат проверки считают положительным, если считанное число соответствует значению идентификационного номера метрологически значимой части программного обеспечения счетчика, приведенному в п.6.3.1.

- Опробование ЧРВ

Опробование ЧРВ проводят в последовательности:

В рабочем окне программы «Crowd_Pk.exe»:

- нажать на закладку «Общие», при этом отобразится содержание данной закладки в виде набора панелей, а именно панель «Время»;

- нажать кнопку «Прочитать» на панели «Время», при этом произойдет считывание текущих ЧРВ счетчика.

ВНИМАНИЕ! Если счетчик находился до поверки без напряжения более 60 часов, требуется запустить ЧРВ, для чего следует нажать кнопку «Синхронизировать», а затем нажать кнопку «Прочитать».

ВНИМАНИЕ! Опция «Автопереход на летнее время» должна быть сброшена.

Выполнить считывание текущих показаний ЧРВ не менее 2 раз с интервалом 2 – 3 минуты.

Результат опробования считают положительным, если время, считанное с ЧРВ счетчика изменяется синхронно с показаниями часов компьютера МП.

- Проведение опробования УКН

В рабочем окне программы «Crowd_Pk.exe»:

- выбрать вкладку «специфические для РиМ 189.02»;

- нажать на кнопку «Прочитать» на панели «номер пульта и режим нагрузки», при этом поле в панели должно отобразиться «Включено, запрещено включение с пульта»;

- контролировать установленное значение базового тока на индикаторе тока поверочной установки;

- выполнить команду размыкания УКН, для чего выбрать режим ««Выключено, запрещено включение с пульта», нажать кнопку «Записать»;

- контролировать значение тока на индикаторе тока поверочной установки, оно должно быть близким к нулю;

- выполнить команду замыкания УКН, для чего выбрать режим  «Включено, запрещено включение с пульта».

Результат опробования считают положительным, если на индикаторе тока поверочной установки изменения тока соответствуют выполняемым командам.

- Проведение опробования интерфейса RF

В рабочем окне программы «Crowd_Pk.exe»:

- выбрать закладку «189»;

- выбрать вкладку «Общие», при этом отобразится содержание данной закладки в виде набора панелей;

- на панели «Режим радиомодема» нажать кнопку «Прочитать», в поле «Номер канала» отобразится номер частотного канала, на котором работает интерфейс RF;

- нажать кнопку «Разорвать связь»;

- нажать кнопку «Радиомодем»,  в поле «Порт» выбрать № COM порта, к которому подключен USB-RF, выбрать в поле «Частотный канал» номер  считанного частотного канала;

- нажать кнопку «Установить связь». При успешном установлении связи в правом верхнем углу отобразиться символ круга зеленого цвета, в случае неудачного установления связи символ круга красного цвета, в этом случае следует проверить работоспособность USB-RF и правильность выбора COM порта;

- ввести в полях «Номер цели» и «Номер ретранслятора» заводской номер поверяемого счетчика, в поле «Индекс ретрансляции» установить «0»;

- ввести в поле «Пароль» пароль счетчика;

- нажать кнопку «Прочитать». На панели «Инфо» закладки «РиМ» в полях «Тип», «Номер» должны отобразиться тип и заводской номер поверяемого счетчика.

Результат опробования считают положительным, если считанный номер и тип соответствует типу и заводскому номеру счетчика.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное)
Схема расположения индикаторов счетчика

Счетчик имеет два оптических индикатора -  индикаторы ТМА и ТМР, которые используются как оптические испытательные выходы, и индикатор ТМ, который используется как технологический при проверке счетчиков. Их расположение приведено  на рисунке Д.1.

Рисунок Г.1 – Схема расположения  индикаторов счетчика

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопро-водитель-ного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

N

N

Н

Н

Н

К поверяемому счетчику

220 В 50Гц

К поверочной установке с развязкой от сети

N

U

ТМ